血透中心水处理反渗膜更换及维护

- 项目基本情况

- 机器型号：DWA NephRO TP4

- 更换反渗膜数量：9支

- 投标人资质要求：医疗器械经营许可证或备案凭证

- 反渗膜技术参数

- 规格：8040

- 有效面积：41㎡

- 产水量：48m³/d

- 脱盐率＞99%

- 维修故障：树脂罐的吸盐管出现持续排水情况。（提供承诺函）

- 投标公司承诺中标后负责反渗膜的更换、调试、消毒并保证产水符合血液透析用水相关规范。更换新的膜连接器和密封圈，换完膜厂家化消一次，并校对水机的参数。（提供承诺函）

- 供货期：合同签订后三天供货并安装维护完毕

- 反渗膜质保期：≥2年

- 付款方式：验收合格后一次性付清。