| HPV检测试剂盒技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1 | 试剂盒名称 | 人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒 |
| 2 | 核酸提取方法 | 操作快速简单“一步法或磁珠提取”提取技术.需提供与试剂配套证明材料. |
| 3 | 检测灵敏度/检测下限 | 不高于400copies/mL |
| 4 | 抗干扰能力 | 提供相应的抗干扰能力的证明材料,抗感染能力强者优选.(提供证明材料) |
| 5 | 反应体系体积 | 30~50 uL |
| 6 | ★防污染体系 | 试剂具有UNG酶防污染体系,提供产品证明材料. |
| 7 | 是否有内标 | 有全程参与核酸提取和扩增的内标 |
| 8 | 扩增时间 | ≤90min |
| 9 | 自动化 | 优选可实现全自动化提取操作,提供证明材料. |
| 10 | 检测型别 | 涵盖CFDA颁布的HPV试剂指导原则中的建议的18种高中危型别且全部分型,检测型别不低于21种,具备阳性标本定量值分析的产品优选,请配相关资料证明. |
| 11 | 本地化服务 | 中标后1周内供应试剂及提供相应培训，需提供设备维护保养及试剂性能验证辅助服务。 |