骨科C臂机技术参数

序号	技术参数要求

1	功能需求

1.1	多功能型平板C型臂，适用于骨科，外科（ERCP）等成像，能够实现大视野成像

2	主要技术规格和要求：

2.1	C型臂架构

2.1.1	垂直电动升降≥400mm

2.1.2	水平移动≥200mm

2.1.3	沿轨道旋转≥130°

2.1.4	轴向旋转≥±180°

2.1.5	左右摆角≥±16°

2.1.6	平板探测器到焦点距离≥1000 mm

2.1.7	C臂开口径≥800mm

2.1.8	C臂深度≥660 mm

*2.1.9	具备整机一体化设计或具备双监双控（机架和台车上都具备同尺寸监视器）分体式设计

2.2	高频逆变电源及组合球管

2.2.1	最大输出功率≥2.2KW

*2.2.2	发生器频率≥40KHz

2.2.3	最大电压≥110KV

2.2.4	脉冲透视最大电流≥30mA

2.2.5	最大脉冲频率≥8帧/秒

2.2.6 具备数字化摄片功能，且最大摄影管电流≥100mA

2.2.7	具备一键自动剂量透视（四肢、腹部、脊柱）人体图形化操作界面：根据人体组织密度自动计算优化曝光剂量。40kV-120kV；四肢：0.5-4mA；腹部：2.5-6mA；脊柱：4.5-8mA

* 2.2.8 球管阳极类型：固定阳极，非旋转阳极

*2.2.9	具备双焦点球管:小焦点≤0.6mm 大焦点≤1.5mm

2.2.10	球管热容量≥800KHU

2.2.11	阳极靶角≥10°

2.2.12	阳极热容量≥45KHU

2.3	平板探测器

2.3.1	平板探测器尺寸≥20cm×20cm

*2.3.2	平板探测器材料:非晶硅

2.3.3	图像采集矩阵≥1024×1024

2.3.4	线对分辨率：≥25 lp/cm

2.3.5	像素尺寸≤205um

2.4	线束器

2.4.1	具备单叶或双限束器

2.5	监视器

*2.5.1	监视器≥19英寸高分辨率液晶显示器。

2.5.2	最大分辨率≥1024×1280

2.5.3	标配显示器≥3台（C臂机架上一台，数字采集工作站小台车上两台，可实现双监双控。），要求接口通用。

2.6	数字图像处理

2.6.1	具备图象左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能

2.6.2	具备实时边缘增强功能

2.6.3	具备实时自动、手动窗位调整功能

2.6.4	具备实时动态降噪功能

2.6.5	具备实时去除运动伪影功能

2.6.6	具备实时金属修正功能

2.6.7	具备实时软组织修正功能

2.6.8	具备窗位调节功能

2.6.9	具备边缘增强功能

2.6.10	具备窗口操作界面

2.6.11	操作系统:Linux 工业用软件操作系统或windows操作系统

2.7	图像资料存储系统

2.7.1	具备Dicom3.0功能

2.7.2	存贮图像容量(内置工作站硬盘存储）≥150000幅

2.7.3	具备USB导出功能

2.8	操控部件

2.8.1	C臂上具备触摸屏控制面板尺寸≥5英寸

2.8.2	触摸屏控制面板分辨率:1280×800

2.8.3	具备标准脚踏开关，具备遥控功能

2.9	其他

2.9.1	具备4套一字红光激光定位

2.9.2	具备曝光剂量显示功能

2.9.3 整机质保≥2年