心电监护仪参数

★1、显示屏≥10.4彩色高分辨率显示屏,国家三类注册，提供医疗器械注册证；

2、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置；

- 3、监测参数：标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，可以进行ST段测量，QT/QTC测量演示；

- 4、屏幕彩色高分辨率达800*600，6通道波形显示；

- 5、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护,支持心率变化统计；

- 6、血压测量范围：

- 成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg；

- 小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg；

- 新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg；

- 7、具有三级声光报警，参数报警级别可调；

- 8、支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾；

- 9、整机（包含电池）重量≤3.5kg ；

- 10、标配锂电池，锂电池工作时间可达4小时以上；整机无风扇设计，降低环境噪音干扰；仪器使用寿命达到8年以上；

11、心电导联五导三导任选；

- 12、整机质保≥5年。