电子气管插管软镜技术参数

一、电子气管插管软镜操作手柄

*1.景深：3-150mm；

2.视场角≥120°；

3.软镜工作软管有效长度≥600mm；

4.成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤；

*5.软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm；

6.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°；

◆7.操作手柄具备两个功能按键：可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能；

8.自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能；

*9.成像分辨率：不低于15线对/毫米；

◆10.采用无顶针双向通气阀，气体分子自由进出，液体无法进入，降低误操作风险；

11.采用人体工程学设计指摸印操作手柄，握持舒适稳定，利于长时间握持操作使用。

二、电子内窥镜图像处理器

◆1.电子内窥镜图像处理器显示功能：高清显示器，分辨率为1280*800，自带10.1"电容触摸屏，支持双指缩放，屏幕可以放大3倍；智能系统终身提供免费升级服务；

2.电子内窥镜图像处理器内置不小于8G内存，可持续录制视频不小于120分钟，外置可插拔SD存储卡直接存储图片及视频等信息；

3.视频输出接口：具有高清画质的HDMI视频输出，可外接高清显示屏同屏显示和连接医用高清工作站；

4.具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能；

5.光源照明亮度分5级调节，优化图像质量；

6.图像真实性：无明显几何失真；

◆7.具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理；

◆8.图片管理，图片可根据医护人员的需求，选择JPG、BMP两种不同的图片格式；

9.供电方式：锂离子可充电电池，电池工作时间≥240分钟（新电池在充满电后室温25℃情况下）；

10.提示功能：具有摄录时间长短提示功能、调光提示功能和电量智能检测指示标示（用于显示电量）；

11.白平衡功能：具有手动、自动一体设计白平衡功能；

12.电子内窥镜图像处理器转动角度:前后：90°～ 150°（范围内任意角度固定）。

◆13.可匹配同品牌一次性电子支气管导管

- 质保

1、整机质保≥5年