- 4K手术内镜摄像系统技术参数

整体要求：

1、该产品满足后续如有一体化手术室的升级改造需求。

2、为确保整机的稳定性及售后的及时性，摄像主机、冷光源、台车非各个品牌拼装设备。

- 4K内窥镜摄像主机

1.支持最高分辨率 3840*2160，最高视频刷新频率60Hz。

2.具备液晶触摸屏，可进行系统的全部设置；

3.主机界面或手柄快捷键可直接进行亮度的调控，方便手术操作。

4.图像色域范围支持BT.2020、BT.709。

    - 5.场景设置：支持≥6种应用场景输出，对不同应用环境的实际情况进行精细调节和优化达到最佳成像效果，至少包括关节镜、腹腔镜、宫腔镜、泌尿镜、耳鼻喉镜、用户模式。

    - 6. 为提供更有效的画面，对图像边缘进行加强，具有多种图像增强功能：锐度、3D降噪、电子除烟、WDR、血管增强、电子染色等。

    - ◆7.锐度调节：根据手术需要，100级可调

    - ◆8.3D降噪：根据手术需要，100级可调

9.摄像主机内置视频存储系统实现全高清图片的即时存储及全高清视频录制，有内置和外接两种方式。

★10.有内置刻录功能,内置存储空间≥120G

11.可设置存储视频分辨率(4K、1080P或720P)和质量(高、中、低),设置照片存储分辨率(4K、1080P或720P）

    - 12.电子染色：可根据需要选择开或关

    - 13.为提高图像亮度均匀性，提供更优质的画面，具有多种色彩调节功能：亮度、对比度、饱和度；R、G、B通道图像增益。(提供相关的技术证明材料)

    - 14.亮度调节：根据手术需要，≥30级可调

    - ◆15.对比度调节：根据手术需要，≥20级可调

    - ◆16.饱和度调节：根据手术需要，≥20级可调

    - ★17.图像增益调节：根据手术需要主机控制面板具备R、G、B图像增益通道≥20级可调。

    - 18.主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面同屏对比显示，显示模式≥4种。

    - 19. PIP功能：具备PIP功能，可选择开启或者关闭，开启状态下可以设置PIP分辨率≥2种（1080P或720P）、设置 PIP 显示至少4种位置（左上、左下、右上、右下）。

    - ◆20.双镜联合功能：支持其他视频源设备接入，可连接视频或图像输出设备，通过主机视频输入接口，并将画面以画中画的形式同时输出显示，可实现将任意品牌内镜、超声等影像产品图像导入，实现双镜联合功能，并可通过主机刻录双镜同屏显示画面。

    - 21.信号输入接口：DVI-D*1输入端口，用于PIP功能实现。

    - 22.信号输出接口：支持多种输出端口，DP1.2、 DVI-I、3G-SDI、UHD-SDI。

    - 23.设备维护升级：预留端口用于设备升级，配备设备维护和服务用接口，用于设备维护和服务。

★24.摄像系统使用寿命≥10年。

◆25.摄像主机内置自带直播转播功能功能，系统编码方式为 H.264，流媒体传输协议为 RTSP，

可直接用于视频示教直播、转播。

26.系统支持经网络端口，将实时画面以流媒体方式传输至接收设备。

27.可设置流媒体编码方式、流媒体传输协议、流媒体传输分辨率、流媒体传输码率。

28.流媒体信号有线输出端口(10M/100M/1G 自适应)。

二、4K摄像头

1.摄像头按键≥4个。

2.支持按键功能可自定义，种类至少包括白平衡、录像、拍照、冻结、放大、缩小、WDR（HDR）、亮度+、亮度-等功能的设定。（提供相关功能说明以及功能截图）

3.防水防尘等级 IP67。

- 三、医用镜头

1.1镜头整体耐134°C高温蒸汽灭菌，低温等离子体灭菌。

1.2镜头需蓝宝石保护窗口，持久耐磨。

1.3镜体直径：4mm，长度18cm。

1.4角度：0°。

2.1满足妇科手术需求镜头一根：30°，10mm。

3.1满足泌尿外科手术需求镜头一根：输尿管硬镜。

- 四、医用冷光源

1.光源类型为LED冷光源。

2.低功耗设计，工作功率≤120W。

3．光源色温区间在5700K±500K，最接近自然光。

4. 灯泡寿命超过6万小时，超长寿命，无需更换灯泡。

5.显色指数≥92%，指数越高，呈现的色彩越真实。缓解眼疲劳

6.支持无极旋钮，0-100调节输出亮度，精度更准确，满足不同临床手术的亮度要求。

7.具有调光旋钮调节光强、寿命警示及设备温度监控等功能。

8.数据实时显示，清晰安全。

9.预留通联控制接口。

10.电气安全CF I类,可直接应用于心脏手术。

11.配套导光束；直径≥4.5mm，长度≥300cm。

五、医用气腹机

1.最大充气流量≥52升/分,最小充气流量：0.1升/分。

2. 压力范围：0-30mmHg。

3. 屏幕显示输入气源气体压力状态。

4. 具备≥7英寸液晶显示屏。

5. 具有液晶显示屏，显示预设与实时压力监测。

6. CO2 消耗总量计算功能，并可数值显示，随时一键清零。

7. 具有压力过高或过低时，自动漏气或补气功能。

8．具有开机系统自检功能。

9．具有主机联控功能。

- 六、液晶显示器

1.尺寸≥32寸，支持4K超高清视频输入。

3.通过色彩校准，色彩的还原性达到手术要求，色彩误差小于△E<1.5，JNCD<1。

4.色域提供BT.2020/BT.709/Native三种选择。

5.4K内窥显示系统与内窥摄像系统为同一生产厂家及生产地址，不可为授权生产的同一品牌。

6.支持PIP/POP(画中画/画外画)多画面显示。

7.多种输入/输出端口：DP1.2*1、HDMI2.0*1、HDMI1.4*1、DVI-D*1、VGA*1、3G/12G-SDI*1、UHD-SDI*1。

七、台车

- 满足放置：摄像主机、摄像头、冷光源、气腹机、监视器。

- 滑轮可锁定。

- 八、整机质保≥5年