高低温通用0.5小时生物阅读器1台招标参数

设备控制价：5万元/台；

1. 培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果。
2. 阅读器可同时培养高温压力蒸汽灭菌0.5小时生物指示剂和过氧化氢低温等离子体灭菌0.5小时生物指示剂。
3. 开始培养至生物培养出结果的时间≤0.5小时，若培养结果为阳性结果，最快5分钟可阳性报警预知。
4. 具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。
5. 含有4-10个培养孔。
6. 能自动存储培养记录功能，宜后期可升级培养信息打印功能。
7. 后期可接入追溯系统，实现监测用指示剂与灭菌物品相关联，实现数据的长期保存。

\*8、提供耗材报价：低温等离子生物指示剂价格低于75元/支，高温0.5小时生物指示剂价格低于55元/支，否则为无效投标。（投标企业应注明所用耗材规格，提供耗材的注册证或备案证明）。

9、售后服务要有时效性。设备整机质保≥2年。