立体动态干扰电治疗仪

技术参数：

1、二组三维干扰电输出

2、治疗仪工作频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz分四档可调。

*3、治疗仪差频频率范围：分五档可选

低：频率下限=1Hz，频率上限=20Hz

中：频率下限=40HZ，频率上限=60Hz

高：频率下限=80HZ，频率上限=120Hz

广域：频率下限=1Hz，频率上限=120Hz

低/高：低模式和高模式交替运行，低模式1分钟后高模式1分钟，一次循环。

- 治疗仪每路输出电流有效值不大于60mA

- 治疗仪调制频率：0～120Hz；

- 调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%；

- 动态节律：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s分六档可选，允差±10%；动态位移不超过动态节律的±30%

- 差频周期：1/f（随机变化）、15s、30s、60s分四档可选，允差±10%。

- 定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%，治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声。

- 可三维输出或二维输出

- 4个固定处方1个自编处方，数码显示窗口，提升视觉冲击，操作界面一目了然。

- 立式配备脚轮，配有抽屉方便存放吸附输出线和吸附电极。

- 配备负压泵采用吸附式电极大、小各两套，治疗同时有近似拔罐功能。

- 负压泵压力连续可调。

- 质保≥2年