输液泵技术参数

1、控制方式: 滴数检测并自动控制(ml/h与滴/分钟一键转换)和无滴数检测二种方式自由切换，外卡转动式滴速检测夹。
2、适应输液器: 适应任何厂家生产的普通专用一次性输液器（包括避光输液器）
3、控制精度:±2%（使用检测夹）,±5%（不用检测夹）
4、输液速度可调范围及增量: 
0.1ml/h～1200ml/h（1.0ml/h～99.9ml/h,增量为0.1ml/h;大于99.9ml/h,增量为1ml/h）
1～400滴/min（增量为1滴/min） 
5、输液时间可调范围及增量: 1～1999min（增量为1min）
6、预输量可调范围: 0～9999ml（增量为1ml）
7、已输量显示范围:0～9999ml（增量为1ml）
8、快速推注: 600.0ml/h 
9、KVO速度: 输液速度小于10ml/h时，为1ml/h；输液速度大于或者等于10ml/h时，为3ml/h。
10、声光报警: 门开、气泡、阻塞、空瓶（输液完毕）、完成（已输量等于预输量）、超时（开机后遗忘操作）、工作速度异常、信号错误、操作错误和电池欠压等各种报警、市电故障或电源线脱落提示。
11、电源: AC220V±22V，50Hz±1Hz；内置高性能可充电锂电池组：DC11.5V，2000mAh。
新电池充满电后，可供泵以20滴/min速率（GB9706.27-2005标准指定的中速）工作6小时以上。注：可根据用户需要更改电池规格，增加放电时间。
12、44mm*98mm超大屏幕全中文彩色液晶显示，三档阻塞压力设置及动态压力图形显示,三档报警音量设置及显示.

13、时刻检测输液状态并自动保持输液速度。
14、重量: 约2kg 
15、能根据输液管软硬程度自动调整阻塞报警值

16、输液器管型参数设置键锁定

17、晚间操作照明灯
18、运输和储存环境: 温度-10～55℃ 相对湿度10～90%

19、配输液泵架。

20、质保2年以上。