**除颤监护仪技术参数**

1. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。
2. \*除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
3. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分档，可通过体外电极板进行能量选择。
4. 除颤充电迅速，充电至200J<5s。
5. 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。
6. CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。
7. 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。
8. \*可充电锂电池，支持100次以上360J除颤。
9. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。
10. 成人、小儿一体化电极板，除颤起搏监护多功能电极片。
11. 支持中文操作界面、AED中文语音提示。
12. 彩色TFT显示屏>5.9”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
13. 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。
14. \*可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
15. 可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。
16. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。
17. 资质要求：所投设备具有医疗器械注册证，投标商具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。
18. 整机保修期≥3年，附件质保≥1年
19. 提供耗材及零配件供货价格供业主参考
20. 提供完善的操作培训和维修维保培训
21. \*设备故障时，供应商要在2小时内响应，24小时内解决问题，解决不了的提供备用机（提供承诺函）